RH-Q全温振荡器使用说明书

一、            产品介绍：

气浴全温振荡器（又称气浴全温摇床）是生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点：1、温控精确数字显示，2、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备，3、无级调速，运转平稳，操作简便安全。

二、            技术指标：

振    幅：26MM                     工作尺寸：920*500(mm)

转速范围：20-300rpm                  振荡方式：旋转

温控范围：4 -50℃（LED显示）        温控精度：±0.1℃

温度均匀度：±1℃                    功    率：890W

定时范围：可任意选择                 电    源：AC220V±10V  50HZ

外形尺寸：1100*765*780（mm）        配    置：30*250ml

三、            使用说明：

1、把全温振荡器前后左右放置距离墙50CM以上较牢固的水平工作台上，保持良好的通风、散热、干燥的环境。

2、使用仪器前，先将调速旋钮置于最小位置，关“振荡开关”。

3、装培养试瓶：为使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装液瓶子应均匀分布；装液量应大致相等。

4、注意：开机后10分钟才能进入制冷状态，制冷时，温度在常温状态下可直接制冷；若设定温度≥45度时，压缩机处于自我保护状态，不可直接制冷，高于常温时，最好打开盖子，使实际温度接近常温，这样可以减小制冷压缩机的负荷，延长仪器的使用寿命。设定温度大于常温，可以直接加热。

5、接通外电源，（外电源必须接地），将电源开关合上，指示灯亮。

6、按设置键一次，上排显示－R，说明进入设定温度状态，按上调键一次向上调整0.5℃, 按下调键一次向下调整0.1℃。（常按上调或下调快速设定）
再按设置键一次，上排显示-d，说明进入设定最低加热功率系数，开机自动为3，可在1－5调整。
再按设置键两次，上排显示－r, 说明进入设定制冷压缩机保护时间，开机自动为3（30秒），可在1－9调整（10－90秒）。
再按设置键可恢复到开机显示状态，如已设定了温度值即自动开始加热或制冷，在设定状戊系数过程中若设定结束不按设定键手动回到温度显示档，控温表5秒自动跳入控温状态并开始工作。
常按设置键5－8秒，即可自动复位系统，调整为通电状态，设定温度也重新设定为0.00℃。
在实际温度到设定温度上下1℃时，报警灯（红灯）亮，并伴有蜂鸣器声音输出。（拔去控制板后跳线可关灭蜂鸣器）

7、选择定时，可任意选择。

8、开“振荡开关”，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，升至所需转速，中速使用可延长仪器的使用寿命。

9、每次停机前，各开关应置于非工作状态，定时置“零”，切断电源。

四、            维护保养：

1、正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。

2、仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制组件上；检查保险丝、控制组件及紧固螺钉。