XL-50恒温溶浆机说明书

概述：

XL-50恒温溶浆机是我厂经多家用户需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，温差不大于±0.2℃，配套安装了自动水循环系统，特别是溶化血浆，溶化和水循环同时进行，数分钟后即可取出使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者。是血库理想的配套工具 。

一． 主要技术参数及特点：

1：温控37℃±0.2℃ （可调）*                    5：解冻时间，≤20min

2：温控精度±0.2℃*                             6: 最大化浆量:8-16袋（200-400ml）

3：数码显示温度，微电脑控温。*                  7: 有不可移动不锈钢解冻蓝8只

4：。8：加热功率.≤1000W

二.  使用安全须知

使用本产品切记遵守下列安全预防措施，并读全部使用说明书

1.首先向箱内加入一定量的水（将不锈钢解冻蓝淹没三分之二为宜），将需要解冻的血浆袋放在不锈钢解冻蓝内（也可待水温升到37℃时放入血浆袋），

2. 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数并有良好的接地措施。

3. 更换保险丝时，应将插头从插座中拔出。

4. 电机或电气设备故障后，应有专业人士修理，使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。

5. 在有儿童的环境中使用，应严密注意。

6. 在使用过程中，严禁将手指伸入运动的间隙中。

7. 机器在运动过程中严禁移动。

8. 机器的工作平台不能过于平滑（譬如瓷砖等）。

9. 机器在高处使用中，应有人看管。

10. 擦洗机器时，应先拔掉电源。

三 . 使用说明

1.  请使用普通蒸馏水，可延长仪器的使用寿命。

- 仪器应放置在平稳的地面上，环境应清洁整齐，温度适中通风良好。

3.  仪器使用前，先将调速旋钮置于最小位置。

- 为了使仪器工作时平稳性能好，避免产生较大振动，可将血浆袋对称放置.

- 接通外电源，将电源开关至于“开”的位置，指示灯亮。

6．设定好需要的工作温度（一般为37℃为宜）。

设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按△▽键设定值增加或减少，长按△或▽键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，开始加热指示灯亮。

误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单，第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量，再按一次SET键出现闪动的参数-0.1即误差修正参数，配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围为-9.9℃到+9.9℃，休正完后再按SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。

7.  每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，关电源开关，切断电源。

四.  维护保养

1. 正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。

2. 仪器在连续工作期间，没三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入控制组件，检查保险

3 仪器经长期使用，自然磨损属正常现象，仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，电控元件失效等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

电话  18961170036